酶标仪和洗板机招标要求

- 招标项目名称：酶标仪1台和洗板机1台

预算：￥10万元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 1 | 台 |  | 5 |
| 2 | 洗板机 | 1 | 台 |  | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 10 |

投标人的投标总价或分项报价表中单个采购预算条目报价高于财政控制金额为无效投标。

二、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

2、投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商和合法授权供应商（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

3、投标人须提供针对所投医疗器械的《医疗器械产品注册证》（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

4、本项目不接受联合体投标人。

三、产品要求：

（一）酶标仪要求：

1．检测功能：吸收光，可进行ELISA，蛋白定量，细胞活性分析等。

2．孔板类型：96孔板。

3．检测通道：8检测通道，1个校准通道。

4．波长范围：380nm－900nm（提供彩页或说明书证明资料）。

5．OD范围：0-4OD。

6．检测模式：终点法，动力学法，线性扫描。

7．震荡：可以。

8．6位滤光轮，标配4块滤光片：405nm，450nm，490nm，630nm（提供彩页或说明书证明资料）

9．分辨率：0.001OD。

10．OD准确性：< 1% @ 2.5 OD

< 2% @ 3.5 OD

11．检测速度：8秒间隔。

12．含正版中文仪器控制软件，可直接一键导出报告到Excel。（提供彩页或说明书证明资料）。

13．原装进口设备，具有CE,TUV认证。

14．符合临床科室使用要求。

15．配置：主机1台，原装正版Gen5中文数据分析软件1套，标配4块滤光片。

（二）洗板机要求：

1. 孔板类型：所有 96 孔板、1x8条形板（8 道），可兼容升级磁板清洗，滤板清洗功能。（提供彩页或说明书证明资料）

2. 歧管类型：8 通道抽吸/分液（8 通道）

3. 洗板速度： <105 seconds，300 µL/well,

4. 分液范围：50-3000ul/孔,1ul步进（提供彩页或说明书证明资料）。

5. 分液精确性：≤3% CV

6. 残液量：≤2ul

7. 清洗类型：具有底部冲洗和交叉抽吸功能。

8. 流速：自动进行流速探测，具有流速和真空感应装置，为仪器提

供无人值守时的全方位保护。

9．震荡：用户可自定义震荡的速度及时间。

10．软件：不仅可为复杂的研究提供全面的编辑程序，而且还可以提供简单易用的常规临床分析

11．原装进口设备。

12．符合临床科室使用要求。

13．配置：主机一台,含一个8道洗头，2个2L试剂瓶，1个2L废液瓶。

四、商务要求：

1、交货日期：签订合同之日起 5 日历天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为2年。终身维护。提供该设备第3-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供零配件优惠价格。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。