西丽人民医院壁挂式空气消毒机采购招标要求

一、招标项目名称：：壁挂式空气消毒机24台

二、预算：￥ 7.2万元

三、具体技术参数及配置要求：

(一)、具体技术参数及配置要求：

1、采用紫外线消毒灯和静电过滤除菌网，通过风机运行，将空气吸入到消毒机内，利用紫外线对吸入空气进行消毒，并通过风机排出，如此反复循环消毒，达到对空气消毒的效果。

2、微电脑程控定时控制方式。

3、配备C波紫外线灯，其波长范围是200～275nm。

4、二类环境:普通手术室、产房、婴儿室、新生儿室、透室、供应室无菌区、病理室、计划生育室、普通保护性隔离室、烧伤病房、重症监护病房。上述场所细菌数≤200 cfu/ m3。

5、三类环境:儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病房和房间。上述场所细菌数≤500 cfu/ m3。

6、每台空气消毒机的使用体积不大于技术参数规定时，开机60分钟能达到消毒要求。

7、负离子浓度：≥3×106个/ m3。

8、循环风量：≥800 m3/h。

9、适用体积：≥80 m3。

10、工作噪音：≤46db 。

11、能在有人的情况下进行动态消毒。

12、对仪器设备无腐蚀、无损伤。

13、无臭氧释放、无紫外线泄露。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

(二)、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 15天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为6年,每年提供2次免费保养。提供该设备第6年后每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。