西丽人民医院全自动清洗消毒机采购招标要求

一、招标项目名称：全自动清洗消毒机1套

二、预算：￥ 19.7万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）技术参数要求：

1、适用于口腔科牙科手机和手术器械清洗消毒。

2、设备舱内具备上下喷淋臂，保证器械的内外表面得到彻底的清洗。

3、利用水和清洗剂对放在设备舱内清洗车架上的被清洗物品进行外喷淋内管路冲洗。并在清洗结束后进行高温消毒。

4、设备外壳及清洗舱全部使用316L防腐不锈钢制造。

5、设备清洗舱容积≥160升，电加热。

6、设备清洗舱内上层配备专业牙科手机清洗插架，可一次处理牙科手机＞30支，下层处理相关器械若干。

7、配备牙科手机清洗接口金属复合网膜过滤器。

8、牙科手机清洗硅橡胶接口快机、慢机区分开，口径可选，且为罗纹状，适合各种高低速手机的插入。

9、设备操作控制方式全部采用轻触式按键。

10、设备需配备3个进水口，分别连接冷水、热水和去离子水；且每个冲洗阶段用水量可视器械污染程度灵活调整。

11、设备运行中，屏幕显示程序运行状态、运行时间，消毒阶段实时物理数值显示。

12、设备需采用内置式蒸汽冷凝系统、内置污水排空泵及内置式液态试剂分配系统。

13、随机配置：针式打印机一套，实时打印设备运行物理数据，便于感控追溯管理。

（二）详细配置清单：

1、清洗消毒机主机1台。

2、手机清洗车架1个。

3、内舱底层支架1个。

4、清洗篮筐2个。

5、针式打印机1套。

注意：1、提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。