# 南方科技大学医院超低温冰箱招标要求

一、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、若所投产品（超低温冰箱）为进口产品，则投标人必须为提供所投产品（超低温冰箱）的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明）；若所投产品（超低温冰箱）是国内产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商的证明；

3、投标人提供针对所投产品的《医疗器械注册证》；

4、投标人必须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

5、本项目不接受联合体投标人。

二、货物清单:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 6 |

三、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 1.1适用于医院病理标本的低温保存。 |  |
|  |  | 1.2样式：立式。 |  |
|  |  | 1.3有效容积：≥380L。 |  |
|  |  | 1.4外部尺寸（深*宽*高）：≤ 820*980*1980mm。 | 提供证明材料 |
|  |  | 1.5内部尺寸（深*宽*高）：≥460*630*1300mm | 提供证明材料 |
|  |  | 1.6内胆材质：彩色涂层电锌钢板。 |  |
|  |  | 1.7整机装箱量≥300个冻存盒，整机样本量≥30000份（10*10）。 |  |
|  |  | 1.8温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃～-86℃可调，超温报警，断电记忆。 | 提供证明材料 |
|  |  | 1.9具有高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警等多种故障报警功能。 | 提供证明材料 |
|  |  | 1.10具有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等报警方式。 | 提供证明材料 |
|  |  | 1.11具有开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁等多重保护功能。 | 提供证明材料 |
|  |  | 1.12显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度。 |  |
|  |  | 1.13采用HC制冷系统，可燃制冷剂灌注量≤150g，符合国家安全标准。 | 提供制冷剂的名称及装入量证明材料。 |
|  |  | 1.14应用HC制冷剂，含氟为0 。 |  |
|  |  | 1.15门：外门1个，内门2个；发泡结构内门。可调节搁架。 |  |
|  |  | 1.16外门≥4层，内门≥1层，多层密封结构设计：应用耐腐蚀的橡胶材料。 |  |
|  |  | 1.17隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂。 |  |
|  |  | 1.18双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁。 |  |
|  |  | 1.19具有双测试孔，可监控箱内温度。 |  |
|  |  | 1.20配备USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据。 |  |
|  |  | 1.21 环境温度25℃时，降温速度≤5小时。 |  |
|  |  | 1.22整机运行功率：550～650W |  |
|  |  | 1.23耗电量：≤8.0KW.h/24h | 提供节能认证和环保认证证明材料 |
|  |  | 1.24整机温度均匀，最高温度与最低温度的差≤±4℃。 |  |

四、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 1 | 台 |  |
| 2 | 钥匙 | 1 | 套 |  |
| 3 | 说明书 | 2 | 份 |  |

五、商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 1货物原厂免费保修期 3 年（含附件），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，以用户设备验收单日期为准。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。 |
| 2 | 响应时间 | 2由产生厂家提供全免费售后服务，维修响应时间8小时，维修人员24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 其他 | 3.1投标方提供售后服务承诺书，由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务。 |
|  |  | 3.2投标人须承诺在免费保修期内厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次，并在投标文件中作出承诺，否则视为没有实质性满足招标文件要求。 |
|  |  | 3.3在保修期内,投标人应确保年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365 |
|  |  | 3.4免费开放软件数据端口，支付对接医院HIS、PACS、LIS系统费用。 |
|  |  | 3.5有专业培训师负责机旁操作培训，直至用户熟练使用为止。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 软件升级 | 1终身免费提供用户软件升级，并免费提供升级所需的硬件。 |
| 2 | 软件合法性 | 2软件终身免费使用，供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关，造成任何损失由供应商负责。 |
| 3 | 培训 | 3有专业人员对用户使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对院方维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训。 |
| 4 | 售后服务 | 4保修期满后供方保证响应需方要求免差旅费，先上门检修，并保证设备终身的维修零配件的供应及价格优惠。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货期：签订合同之日起60历天内交货、安装、调试、验收完毕并交付使用。安装标准:符合我国国家有关技术规范和技术标准；验收标准：应与投标文件技术标准一致 ,并符合我国有关技术规范和技术标准。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、维修手册、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 报价 | 2.1投标人的投标总报价高于财政控制金额为无效投标。 |
|  |  | 2.2以人民币为结算货币，投标报价包含完成项目所需的一切费用，即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费、机房改造费和一切不可预见费等一切费用，项目结算时不做任何单价或费用的调整。 |
| 3 | 关于验收 | 3.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 3.2当满足以下条件时，采购人才签货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物为国产产品，须提供产品合格证。 d、货物为进口产品，须提供相关报关资料。 |
|  |  | 3.3凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。 |
| 4 | 付款方式 | 4.1货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满后付清，如保修期间不履行合同责任与义务，余款不予支付。 |
|  |  | 4.2由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期10日历天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。 |
|  |  | 4.3由于供应商的原因，在货到10日历天内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔 |