南方科技大学医院低温冰箱（-80度)招标要求

- 一、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、投标人提供针对所投产品的《医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》或非医疗器械说明；

3、投标人所投产品为三类医疗器械的必须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

4、本项目不接受联合体投标；

## 二、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温冰箱（-80度) | 1 | 台 | 8 |  |

## 三、具体技术要求

说明：

1、本项目在技术要求中所涉及的设备、材料的品牌、型号仅供投标人参考。投标人所投设备、材料的技术参数不得低于参考品牌的技术要求和档次。

2、本项目技术需求中要求提供的各项证明材料均提供扫描件，原件备查。如投标人未按要求提供的，或提供的材料未能证明所投产品响应情况的，则该参数视为没有满足招标文件要求,将影响投标人的“产品技术指标符合程度评价”得分。

3、如项目技术要求中设置了“▲”号参数的，则该项参数为重要技术指标，将在“产品技术指标符合程度评价”评分项中作为重点评价指标。

| 设备名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 低温冰箱（-80度) | ▲1、有效容积（升）：≥410 | 提供相对应的证明材料 |
|  | 2、控温范围：-50°C～-86°C。调节精度：±1°C。 |  |
|  | 3、外形尺寸（高×长×宽，mm）约: 1900 x 800 x 850 |  |
|  | 4、绝热材料：聚氨酯泡沫，厚度≥130mm |  |
|  | 5、箱体外部材质为18标准厚度的钢板，厚度≥1.2mm。内腔材质为抛光304L不锈钢板。 |  |
|  | 6、外门：1个，带有有防滑单手可操作把手（可锁，并可附加挂锁），具有低温密封圈。 |  |
|  | ▲7、隔间：≥5个，内门≥5个，不锈钢铰链设计，拆卸无需工具，方便拆洗，搁架：≥4个可独立调节高度搁板。 | 提供相对应的证明材料 |
|  | 8、配备坚固耐用的脚轮，接入口：2个，孔径20mm。 |  |
|  | 9、控制面板与视线同一水平，数字LED大字体显示，可设置4位用户密码，防止未授权更改。 |  |
|  | 10、具有真空释放孔：破除冰封，防止负压产生。 |  |
|  | 11、可水洗空气过滤器。 |  |
|  | 12、具有开机延时功能，断电后重启随机延时1－1.5分钟。 |  |
|  | 13、微处理器控制，实时显示监测冰箱运行状态及各种报警，断电重启后能自回复先前设定。 |  |
|  | ▲14、箱内和制冷系统≥3个温度探头，精确控制箱内温度。 | 提供相对应的证明材料 |
|  | 15、制冷系统：二级复叠制冷系统，2个独立压缩机组的级联式循环方式，级间热交换器，气冷式高温极冷凝器。 |  |
|  | 16、环保制冷剂：一级制冷剂为R404a，二级制冷剂为R508b，均属于HFC型环保制冷剂。 |  |
|  | 17、循环系统：风扇循环系统，噪音≤55dB。 |  |
|  | ▲18、制冷速度（25 to -85℃）：≤5.5hr | 提供相对应的证明材料 |
|  | ▲19、24小时耗电量(kw)：≤13 | 提供相对应的证明材料 |
|  | 20、报警系统及自我诊断：具有声光显示断电报警、温度报警、过滤网报警等；自检软件能标示故障代码。 |  |
|  | 21、具有备用电池，确保断电情况下报警及控制系统的正常运行。 |  |

## 四、主要配置清单

| 主要配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 使用说明书 | 2 | 套 |  |

## 五、商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 货物原厂免费保修期 3 年（含附件），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，以用户设备验收单日期为准。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。 |
| 2 | 响应时间 | 由生产厂家提供全免费售后服务，维修响应时间8小时，维修人员24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 其他 | 3.1投标方提供售后服务承诺书，由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务。 |
|  |  | 3.2投标人须承诺在免费保修期内厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次。 |
|  |  | 3.3在保修期内,投标人应确保年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365 |
|  |  | 3.4免费开放软件数据端口，支付对接医院HIS、PACS、LIS系统费用。 |
|  |  | 3.5有专业培训师负责机旁操作培训，直至用户熟练使用为止。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 软件升级 | 1终身免费提供用户软件升级，并免费提供升级所需的硬件。 |
| 2 | 软件合法性 | 2软件终身免费使用，供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关，造成任何损失由供应商负责。 |
| 3 | 培训 | 3有专业人员对用户使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对院方维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训。 |
| 4 | 售后服务 | 4保修期满后供方保证响应需方要求免差旅费，先上门检修，并保证设备终身的维修零配件的供应及价格优惠。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货期：签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试、验收完毕并交付使用。安装标准:符合我国国家有关技术规范和技术标准；验收标准：应与投标文件技术标准一致 ,并符合我国有关技术规范和技术标准。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、维修手册、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 报价 | 2.1投标人的投标总报价高于财政控制金额为无效投标。 |
|  |  | 2.2以人民币为结算货币，投标报价包含完成项目所需的一切费用，即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费、机房改造费和一切不可预见费等一切费用，项目结算时不做任何单价或费用的调整。 |
| 3 | 关于验收 | 3.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 3.2当满足以下条件时，采购人才签货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物为国产产品，须提供产品合格证。 d、货物为进口产品，须提供相关报关资料。 |
|  |  | 3.3凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。 |
| 4 | 付款方式 | 4.1按深圳市南山区财政局相关规定进行付款。 |
|  |  | 4.2由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期10日历天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。 |
|  |  | 4.3由于供应商的原因，在货到10日历天内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。 |