**南方科技大学医院超低温冰箱招标要求**

**一、投标人资质要求：**

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、若所投产品（超低温冰箱）为进口产品，则投标人必须为提供所投产品（超低温冰箱）的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明）；若所投产品（超低温冰箱）是国内产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商的证明；

3、投标人提供针对所投产品的《医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》或非医疗器械说明；

4、投标人所投产品为III类医疗器械的必须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

5、本项目不接受联合体投标人。

**二、货物清单:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **预算金额****（万元）** |
| **1** | **超低温冰箱** | **1** | **台** | **9.95** |

## 三、具体技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 备注 |
| **1** | **超低温冰箱** | 1.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 |  |
| 1.2、样式：立式。 |  |
| 1.3、有效容积≥729L |  |
| 1.4、外部尺寸≤1048\*998\*1980mm；内部尺寸≥760\*716\*1310mm。 |  |
| 1.5、内胆材质为彩色涂层电锌钢板。 |  |
| 1.6、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，调节精度1℃；标配单机样本管理系统，在冰箱液晶屏上即可实现对本机的样本管理操作。 |  |
| ▲1.7、噪音度：超静音，噪音度≤43dB。 | 提供证明材料 |
| ▲1.8、控制面板显示：≥7寸高性能LCD触摸屏，观察方便。直观显示箱内温度、环境温度、输入电压；曲线显示箱内温度变化，自动判断箱内温度是否超标，超标温度曲线显示红色提醒用户；可实时监控使用环境，系统故障自动诊断，断电报警，自动检测过滤网灰尘。 | 提供证明材料 |
| 1.9、具有高性能模式和节能模式两种运行模式。25℃环温时，节能模式下，耗电量低至6.7Kw.h/24h；具有节能认证和环保认证。 |  |
| 1.10、标配USB数据记录功能，可记录所有报警类型，事件明细，温度数据等15年以上。 |  |
| 1.11、标配电子温度记录仪：采用独立采温回路，以电子数据形式记录箱内温度情况，完全替代圆盘式温度记录仪。 |  |
| 1.12、标配内置CO2后备系统控制模块，完全替代独立CO2后备系统的控制部分。 |  |
| ▲1.13、变频制冷系统，采用HC制冷剂。 | 提供证明材料 |
| 1.14、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。 |  |
| 1.15、具有留言本、记事本功能,便于用户交接班信息管理；文件夹模块，可存放文件，放置马克笔，方便随时记录。 |  |
| 1.16、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，并可选配电磁锁。 |  |
| 1.17、门体可加热平衡孔设计，解决短时间内连续多次开门不用等待。 |  |
| 1.18、门：外门1个，可快速拆卸发泡结构内门4个；可调节搁架，便于物体存放。 |  |

## 四、配置清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 保修卡 | 1 | 张 |  |
| 3 | 钥匙 | 1 | 把 |  |
| 4 | 除霜铲子 | 1 | 把 |  |
| 5 | 说明书 | 2 | 份 |  |

## 五、商务需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | **招标商务需求** |
| **（一）免费保修期内售后服务要求** |
| **1** | 免费保修期 | **1货物原厂免费保修期 3 年（含附件），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，以用户设备验收单日期为准。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。** |
| **2** | 响应时间 | 2由产生厂家提供全免费售后服务，维修响应时间8小时，维修人员24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| **3** | 其他 | 3.1投标方提供售后服务承诺书，由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务。 |
| **3.2投标人须承诺在免费保修期内厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次，并在投标文件中作出承诺，否则视为没有实质性满足招标文件要求。** |
| 3.3在保修期内,投标人应确保年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365 |
| 3.4免费开放软件数据端口，支付对接医院HIS、PACS、LIS系统费用。 |
| 3.5有专业培训师负责机旁操作培训，直至用户熟练使用为止。 |
| **（二）免费保修期外售后服务要求** |
| **1** | 软件升级 | 1终身免费提供用户软件升级，并免费提供升级所需的硬件。 |
| **2** | 软件合法性 | 2软件终身免费使用，供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关，造成任何损失由供应商负责。 |
| **3** | 培训 | 3有专业人员对用户使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对院方维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训。 |
| **4** | 售后服务 | 4保修期满后供方保证响应需方要求免差旅费，先上门检修，并保证设备终身的维修零配件的供应及价格优惠。 |
| **（三）其他商务要求** |
| **1** | 关于交货 | **1.1交货期：签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试、验收完毕并交付使用。安装标准:符合我国国家有关技术规范和技术标准；验收标准：应与投标文件技术标准一致 ,并符合我国有关技术规范和技术标准。** |
| 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、维修手册、图纸等其他类似的义务。 |
| **2** | 报价 | 2.1投标人的投标总报价高于财政控制金额为无效投标。 |
| 2.2以人民币为结算货币，投标报价包含完成项目所需的一切费用，即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费、机房改造费和一切不可预见费等一切费用，项目结算时不做任何单价或费用的调整。 |
| **3** | 关于验收 | 3.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
| 3.2当满足以下条件时，采购人才签货物验收报告：a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。c、货物为国产产品，须提供产品合格证。d、货物为进口产品，须提供相关报关资料。 |
| 3.3凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。 |
| **4** | 付款方式 | 4.1货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满后付清，如供方在保修期间不履行合同责任与义务，则余款不予以支付。 |
| 4.2由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期10日历天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。 |
| 4.3由于供应商的原因，在货到10日历天内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔 |