**南方科技大学医院便携式电子视频喉镜招标要求**

**一、投标人资质要求：**

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、若所投产品（便携式电子视频喉镜）为进口产品，则投标人必须为提供所投产品（便携式电子视频喉镜）的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明）；若所投产品（便携式电子视频喉镜）是国内产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商的证明；

3、投标人提供针对所投产品的《医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》或非医疗器械说明；

4、投标人所投产品为III类医疗器械的必须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

5、本项目不接受联合体投标人。

**二、货物清单:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **预算金额**  **（万元）** |
| **1** | **便携式电子视频喉镜** | **1** | **套** | **8.8** |

## 三、具体技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 备注 |
| **1** | **便携式电子视频喉镜** | 1、显示器 |  |
| 1.1彩色TFT显示器，具有自动白平衡、存储视频及回放功能，≥16G存储容量。 | 提供证明材料 |
| 1.2显示器前后俯仰角度≥135度。 |  |
| 1.3显示器前后俯仰次数≥60000次。 |  |
| 1.4显示器手柄套与喉镜片插拔次数≥50000次。 |  |
| 2、喉镜片 |  |
| 2.1喉镜片摄像头为高清动态响应CCD，像素≥100万。 |  |
| 2.2前置摄像头视野角≥78度，配备高亮LED冷光源。 | 提供证明材料 |
| 2.3具有电子温控去雾功能，去雾时间：常温≤30秒。 |  |
| 2.4喉镜片前端手柄与压舌板夹角≥60度。 | 提供证明材料 |
| 2.5标配≥2个重复消毒使用喉镜片；成人喉镜片带有内径≥4mm的软导丝引导槽，可用不锈钢导丝插管，也可用软导丝引导行气管插管术，适用于30Kg到极度肥胖病人。儿童喉镜片适用于10Kg到30Kg体重儿童。 |  |
| 2.6喉镜片与器示器可直接连接，也可通过连线分体式连接，线长≥1.2M；连接头均采用磁浮结构，机电分离模式。 |  |
| 3、插管导丝 |  |
| 3.1配有医用软导丝，长度≥90cm。 |  |
| 3.2标配≥2根可塑性不锈钢插管导丝，适用于成人，适用于儿童，带游标卡尺限位功能，无极调档。 |  |
| 4、电池及充电器 |  |
| 4.1充电器输入电压100-250V，50Hz；充电器输出电压12V，电流2A。 |  |
| 4.2电池充放电次数≥300次，连续工作时间≥150分钟。 | 提供证明材料 |
| 4.3充电器符合国家规定GB-9706医用标准，允许一边工作一边充电模式。 | 提供证明材料 |
| 5、整机 |  |
| 5.1分辨率≥3.5LP/mm；照度≥350LUX；色温≥5000K。 | 提供证明材料 |
| 5.2工作环境温度+10～30摄氏度；湿度10%～90%；大气压力860hPa～1060hPa。 |  |

## 四、配置清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 便携式电子视频喉镜 | 1 | 套 |  |
| 2 | 说明书 | 2 | 份 |  |

## 五、商务需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | **招标商务需求** |
| **（一）免费保修期内售后服务要求** | | |
| **1** | 免费保修期 | **1货物原厂免费保修期 3 年（含附件），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，以用户设备验收单日期为准。终身免费维护。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。** |
| **2** | 响应时间 | 2由产生厂家提供全免费售后服务，维修响应时间8小时，维修人员24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| **3** | 其他 | 3.1投标方提供售后服务承诺书，由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务。 |
| 3.2供方每年为所供设备提供定期预防性维护保养次数不少于4次。 |
| 3.3在保修期内,投标人应确保年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365 |
| 3.4免费开放软件数据端口，支付对接医院HIS、PACS、LIS系统费用。 |
| 3.5有专业培训师负责机旁操作培训，直至用户熟练使用为止。 |
| **（二）免费保修期外售后服务要求** | | |
| **1** | 软件升级 | 1终身免费提供用户软件升级，并免费提供升级所需的硬件。 |
| **2** | 软件合法性 | 2软件终身免费使用，供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关，造成任何损失由供应商负责。 |
| **3** | 培训 | 3有专业人员对用户使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对院方维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训。 |
| **4** | 售后服务 | 4保修期满后供方保证响应需方要求免差旅费，先上门检修，并保证设备终身的维修零配件的供应及价格优惠。 |
| **（三）其他商务要求** | | |
| **1** | 关于交货 | **1.1交货期：签订合同之日起60日历天内交货、安装、调试、验收完毕并交付使用。安装标准:符合我国国家有关技术规范和技术标准；验收标准：应与投标文件技术标准一致 ,并符合我国有关技术规范和技术标准。** |
| 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、维修手册、图纸等其他类似的义务。 |
| **2** | 报价 | 2.1投标人的投标总报价高于财政控制金额为无效投标。 |
| 2.2以人民币为结算货币，投标报价包含完成项目所需的一切费用，即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费、机房改造费和一切不可预见费等一切费用，项目结算时不做任何单价或费用的调整。 |
| **3** | 关于验收 | 3.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
| 3.2当满足以下条件时，采购人才签货物验收报告：  a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。  b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。  c、货物为国产产品，须提供产品合格证。  d、货物为进口产品，须提供相关报关资料。 |
| 3.3凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。 |
| **4** | 付款方式 | 4.1设备安装调试完毕，经需方验收合格的，供方提供全额的发票，90天内支付合同总价的95%货款，保修期满后，由供方提出申请，需方在一个月内无息付清5%质保金。保修期内，如供方未按照本合同的约定提供售后服务或履行义务的行为不符合本合同约定的，则质保金甲方有权不予以支付。 |
| 4.2供方逾期交付设备的，每逾期一天，应向需方支付合同总价0.5%的违约金。供方逾期交货达10个自然日仍未完成交货义务的，视为供方不能交货，需方有权解除合同，并有权要求供方支付合同总价30%的违约金。 |
| 4.3由于供应商的原因，在货到10日历天内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔 |